## Slide 1: Desarrollo de Espectrofotómetro en línea para Toma de Medidas en Campo

## Slide 2: Metodología utilizada
Diferencia de absorbancia:
Se realizaron pruebas con las siguientes Concentraciones: 5,20,30,40,50mg/L.
Se realizaron 3 tomas por Concentración.
Se realizo las medidas en el valor de espectro de 495nm.
Barrido de longitud de onda:
Se realizaron pruebas con las siguientes Concentraciones: 5,20,30,40,50mg/L.
El barrido se realice sobre el rango [450,650] nm.

## Slide 3: Resultados de caracterización
Concentración (mg/l) | Absorbancia |  |  |  |  | 
 | Replica1 | Replica2 | Replica3 | Promedio | Coef. Var. | Des.Estandar./2
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
5 | 0.140 | 0.138 | 0.139 | 0.139 | 0.719 | 0.000
20 | 0.794 | 0.781 | 0.787 | 0.787 | 0.826 | 0.003
30 | 1.215 | 1.215 | 1.204 | 1.211 | 0.524 | 0.003
40 | 1.594 | 1.574 | 1.575 | 1.581 | 0.713 | 0.005
50 | 2.002 | 2.002 | 1.969 | 1.991 | 0.957 | 0.008

## Slide 4: Grafica de la caracterización
Chart: Concentracion vs Absorbancia
| 0 | 5 | 20 | 30 | 40 | 50
495nm | 0 | 0.139 | 0.78733 | 1.2113 | 1.581 | 1.991

## Slide 5: Grafica de la caracterización
Chart: Longitud de Onda vs Absorbancia

## Slide 6: Caracterización modelo construido

## Slide 7: Metodología utilizada
Especificaciones utilizadas:
Se realizaron pruebas con las siguientes Concentraciones: 5,20,30,40,50mg/L.
Se tomaron 100 datos por muestra y por replica.
Se realizaron 5 replicas
Se utilize el promedio de todas las replicas para los resultados

## Slide 8: Grafica de promedio replicas
Chart: Concentracion vs Absorbancia Promedio
| 0 | 5 | 20 | 30 | 40 | 50
450nm | 0 | 0.040785 | 0.13248 | 0.22368 | 0.2756 | 0.37883
500nm | 0 | 0.052038 | 0.15615 | 0.27322 | 0.34102 | 0.45602
550nm | 0 | 0.032302 | 0.071716 | 0.13574 | 0.1638 | 0.21435
570nm | 0 | 0.031074 | 0.038299 | 0.082275 | 0.092489 | 0.12352
600nm | 0 | 0.019522 | 0.013107 | 0.044334 | 0.041305 | 0.062411
650nm | 0 | 0.023805 | 0.0022193 | 0.035706 | 0.025633 | 0.047356

## Slide 9: Grafica de promedio replicas
Chart: Concentracion vs Absorbancia Promedio 500nm
| 0 | 5 | 20 | 30 | 40 | 50
500nm | 0 | 0.052038 | 0.15615 | 0.27322 | 0.34102 | 0.45602

## Slide 10: Grafica de promedio replicas
Chart: Concentracion vs Absorbancia Comercial y Medida
| 0 | 5 | 20 | 30 | 40 | 50
500nm | 0 | 0.052038 | 0.15615 | 0.27322 | 0.34102 | 0.45602
Comercial | 0 | 0.139 | 0.78733 | 1.2113 | 1.581 | 1.991

## Slide 11: Grafica de promedio replicas
Chart: Longitud de Onda vs Absorbancia Promedio
| 450 | 500 | 550 | 570 | 600 | 650
5 | 0.040785 | 0.052038 | 0.032302 | 0.031074 | 0.019522 | 0.023805
20 | 0.13248 | 0.15615 | 0.071716 | 0.038299 | 0.013107 | 0.0022193
30 | 0.22368 | 0.27322 | 0.13574 | 0.082275 | 0.044334 | 0.035706
40 | 0.2756 | 0.34102 | 0.1638 | 0.092489 | 0.041305 | 0.025633
50 | 0.37883 | 0.45602 | 0.21435 | 0.12352 | 0.062411 | 0.047356

## Slide 12: Ajuste realizado
Factor de escalado (comercial y medida):
Comercial: y = 0.0397x
Medida promedio: y = 0.0089x
La ecuación ajustada es: y = 4.461x, donde x es la absorbancia medida:
Concentración [mg/L] | Absorbancia Ajustada |  |  |  |  | 
 | 450nm | 500nm | 550nm | 570nm | 600nm | 650nm
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
5 | 0.182 | 0.232 | 0.144 | 0.139 | 0.087 | 0.106
20 | 0.591 | 0.697 | 0.320 | 0.171 | 0.058 | 0.010
30 | 0.998 | 1.219 | 0.605 | 0.367 | 0.198 | 0.159
40 | 1.229 | 1.521 | 0.731 | 0.413 | 0.184 | 0.114
50 | 1.690 | 2.034 | 0.956 | 0.551 | 0.278 | 0.211

## Slide 13: Grafica Ajustada
Chart: Concentracion vs Absorbancia Comercial y Medida Ajustada
| 0 | 5 | 20 | 30 | 40 | 50
500nm Ajustado | 0 | 0.23212 | 0.69653 | 1.2187 | 1.5212 | 2.0342
Comercial | 0 | 0.139 | 0.78733 | 1.2113 | 1.581 | 1.991

## Slide 14: Caracterización cámara termica

## Slide 15: Software de control:
Se incorporó un módulo de medición térmica al programa ya utilizado para registrar la absorbancia.
La misma interfaz permite ahora controlar el sensor espectral y la cámara térmica de forma conjunta.

## Slide 16: Software:
Adquisición de datos:
Se ejecuta directamente en la Raspberry Pi 4.
Adquiere en tiempo real la matriz de 32 × 24 píxeles de temperatura.
Calcula los valores de T_min, T_max y T_prom del campo de visión.
Guarda las mediciones en archivos .csv para el análisis posterior.
Visualización:

## Slide 17: Protocolo Experimental:
Fluido de prueba: agua (20–80 °C), temperatura de referencia con termocupla tipo K.
Fase I (ex situ): agua en el beaker sobre placa calefactora; por cada 1 °C se captura imagen con la MLX90640 y se registran ⁡T_min, T_max, T_prom y T_termocupla.
Fase II (in situ): muestras inyectadas en el canal microfluídico; la cámara ⁡mide T_min, T_max, T_prom en la región de interés.
Configuración: cámara fija y perpendicular al sistema microfluídico, con ventana de acetato en la tapa superior para mejorar la medición IR.
Análisis: construcción de curvas de calibración y cálculo del error relativo de la cámara.

## Slide 18: Desempeño del prototipo:

## Slide 19: Desempeño del prototipo: